Anexo ao artigo

Tabelas com os valores das atividades das placas cromatográficas e seu respectivo cálculo de pureza radioquímica conforme indicação do fabricante.

De modo geral, para se avaliar os contaminantes na amostra, as quantidades semeadas são mensuradas em equipamentos detectores de radiação, tais como calibradores de doses e contadores gama tipo poço e assim é determinada a pureza radioquímica da marcação, efetuando-se o seguinte cálculo percentual:

%99mTcO4-= quantidade de 99mTcO4-quantidade total aplicada                                                                                        (1)

%99mTcO2= quantidade de 99mTcO2quantidade total aplicada                                                                                        (2)

Eficiência (%) = 100 - (% 99mTcO4- + % 99mTcO2)                                                                   (3)

A marcação é, em geral, considerada adequada para uso quando sua eficiência de marcação for acima de 90% [conforme referência número 7 do artigo].

Tabela 1. Marcação 42 mCi/3 ml, analisada dentro validade de 6 horas.

Tabela 2. Marcação 173 mCi/6 ml, analisada dentro validade de 6 horas.

Tabela 3. Marcação 173 mCi/6 ml, analisada fora da validade (após 24 horas).

Tabela 4. Marcação 329 mCi/ 3 ml, tendo sido proposital a entrada de ar no reagente, analisada dentro validade de 6 horas.

Tabela 5. Marcação 137 mCi/5 ml, tendo sido proposital a entrada de ar no reagente, analisada fora da validade (após 24 horas).